一、概    述..................................................................................1

二、特    点..................................................................................1

三、结构简介..................................................................................1

四、技术参数..................................................................................1

五、操作方法..................................................................................1

六、维    护..................................................................................2

附录：

SS-65型手动静压器使用说明书....................................................2

一、概    述...................................................................................2

二、特    点...................................................................................2

三、技术参数...................................................................................2

四、使用注意事项与维护修理.......................................................3

中华人民共和国国家标准................................................................3

一、概    述

该仪器是测定炼焦用煤的粘结能力——罗加指数及粘结指数的专用仪器，适合于煤炭、冶金、焦化部门及科研单位的实验室使用。它由一台电动机通过蜗轮杆减速器带动两个转鼓以50±2转/分钟的速度转动，是煤样焦块在转鼓内进行强度试验，从而以煤块耐磨强度——及对破坏抗力的大小表示试样的粘结能力。

二、特    点

1. 转鼓传感器采用进口高集成度电子开关，具有使用时间长，抗干扰性能好等特点，彻底解决了干簧管作传感器使用一段时间后出现错误计数的情况。

2. 有一块微电脑芯片完成自动控制，结构简单，性能可靠。

3. 测定仪采用可靠单片机控制，具有计数准确、操作简单方便的特点。

4. 减速器不用填加机油，解决了减速器的漏油问题。

5. 用户可根据需要灵活设置转数，若不用设定转鼓运转次数，电脑按250转自动控制。

6. 自动记忆启动次数。

三、结构简介：

主要组成部分：

1. 电动机

2. 减速器

3. 转鼓

4. 电脑板

5. 壳体

四、技术参数：

1. 转鼓转速：50±2转/分钟

2. 显示方式：LED数码显示，手动复位或开机自动复位。

3. 电源电压：交流220V

4. 电机功率：120W

5. 外形尺寸：500×460×330（长×宽×高）

6. 重量：45kg

五、操作方法：

1. 打开电源开关，机器自动复位，所有数码管显示“0000”。

2. 若不设置转鼓运转数，直接按启动键，最末位显示“1”，表示启动第一次，并且机器开始运转。由电脑控制计数，到250圈自动停止，并且蜂鸣器鸣响约20秒后停止。

3. 等蜂鸣器停止响后，才可再按一下启动键，最末位显示“2”， 表示启动第二次，到250圈自动停止。以此类推。

4. 若按下复位开关，则机器自动复位，等待下一个样实验。

5. 若设置转鼓运转（0~999）次数，可先按下复位键、再按停止键约20秒后，再按上升键或下降键，此时，最左三位数码管显示下一次转鼓将停止的圈数，接着按下启动键，最末位显示“1”，表示启动第一次，并且机器开始运转。到设定圈数自动停止，并且蜂鸣器响约20秒，依次同2、3、4。

6. 上升键：按下上升键最左三位数码管将由小到大递增0→1→2→…→999→0。

7. 下降键：按下下降键最左三位数码管将由大到小递减0→999→998→…→0。

六、维    护：

使用后应切断电源，把转鼓内部清理干净。

注意：该仪器必须可靠接地（配单相接地插座或外壳接地）。

附录：

SS-65型手动静压器使用说明书

该仪器为试验室必备之仪器，可供煤碳、化工、建材、冶金、地质、和科研单位化验分析样品的压制之用。

一、概    述

各种分析试样一般在分析前要经过120—200目的粉碎后才能进行焙烧加热。因试样受高温热气流的影响，试验样品大量挥发（特别是带鼓风或烟囱的焙烧设备更易发生挥法），使样品的重量失去准确性、代表性。用该仪器在分析焙烧加热前将样品进行静压，即可避免以上现象。

二、特   点

本产品外部采用镀铬，重锤采用烤器，外观光亮美观，结构简单，体积小巧玲珑，易于操作。

三、技术参数

1. 工称压力：6.5kg

2. 外形尺寸：220×220×420mm

3. 重量：12.5kg

四、使用注意事项与维护修理

1. 使用前应检查压杆是否灵活，如不灵活可在铜套内加些润滑油。

2. 使用时应将压块放到坩埚内，将坩埚放在压杆正下面进行压制。

3. 应将该仪器放在干燥处，以免受潮生锈。

4. 应经常保持清洁，以利压杆轻便灵活。

微电脑粘结指数测定仪

装      箱      单

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 手动静压器 | 台 | 1 |  |
| 3 | 压块 | 支 | 4 |  |
| 4 | 坩埚架（四孔） | 个 | 1 |  |
| 5 | 粘结坩埚 | 个 | 4 |  |
| 6 | 搅拌丝 | 个 | 2 |  |
| 7 | 保险管 | 个 | 2 |  |
| 8 | 电源线 | 根 | 1 |  |
| 9 | 说明书 | 份 | 1 |  |

装箱              校验             日期

中华人民共和国国家标准

烟煤粘结指数测定方法UDC662.66    GB5447-85

Determination of caking index of bituminous coal

国家标准局1985-10-04发布    1986-07-01 实施

本标准规定了烟煤粘结指数(GR.1.指数，简记G 指数)的测定方法，适用于评价烟煤的粘结能力。

本标准参照采用国际标准ISO335—1974《硬煤——粘结力的测定——罗加试验法》。

方法要点：将一定重量的试验煤样和专用无烟煤，在规定的条件下混合，快速加热成焦，所得焦块在一定规格的转鼓内进行强度检验，以焦块的耐磨强度，即对破坏抗力的大小表示试验煤样的粘结能力。

1. 仪器设备

1.1 本方法需用下列仪器设备：

a. 天平：精确度不低于0.001g；

b. 瓷质专用坩埚和坩埚盖：见图1；

c. 搅拌丝：由直径1～1.5mm 的金属丝制成，见图2；

d. 镍铬钢压块：重110～115g，见图3；

图1 坩埚和盖

图2 搅拌丝

e. 压力器：专用设备，以6kg 重量压紧试验煤样与无烟煤混合物，见图4；

图3 压块

f. 马弗炉：该炉具有均匀加热带，其恒温区(±10℃)长度不小于120mm，并附有调压器或定温控制器；

g. 转鼓试验装置：包括两个转鼓、一台变速器和一台电动机，转鼓转速必须保证50±2r/min。转鼓内径200mm、深70mm，             图4 压力器

1—底板； 2—沉头螺钉；3 —圆座； 4—钢管； 5—联板； 6—堵板； 7—支承轴； 8—小轴； 9—垫圈； 10—开口销； 11—支承架； 12—手柄； 13—压重； 14—升降立轴； 15—丝堵

壁上铆有相距180°厚3mm 的挡板两块，见图5；

图5 转鼓

h. 圆孔筛：筛孔直径1mm。

1.2 本方法需用下列辅助用具：

a. 坩埚架：由直径3～4mm 镍铬丝制成，见图6；

图6 坩埚架示意图

b. 秒表；

c. 干燥器；

d. 小镊子；

e. 小刷子；

f. 带手柄平铲：手柄长600～700mm、铲宽约20 mm，铲长180～200mm、高1.5mm。送取盛样坩埚架出入马弗炉用；

g. 玻璃表面皿或铝箔制成的称样皿；

h. 搪瓷盘：两只，长300mm、宽220mm、高约25mm。

2 煤样

2.1 粘结指数试验煤样，应是达到空气干燥状态、粒度小于0.2mm 的分析煤样，其中0.1～0.2mm 的煤粒占全部煤样的20%～35%。煤样粉碎后并在试验前，应混合均匀。

2.2 粘结指数试验煤样应装在密封的容器中，制样后到试验的时间不应超过一星期。如超过一星期，应在报告中注明制样和试验时间。

粘结指数测定中所用的无烟煤，必须是宁夏汝箕沟煤矿的专用无烟煤。专用无烟煤采样、制样及质量要求见附录A。

3 试验步骤

3.1 先称取5g专用无烟煤，再称取1g试验煤样放入坩埚，重量应称准到0.001g。

3.2 用搅拌丝将坩埚内的混合物搅拌2min。搅拌方法是：坩埚作45°左右倾斜，逆时针方向转动，每分钟约15r，搅拌丝按同样倾角作顺时针方向转动，每分钟约150r，搅拌时，搅拌丝的圆环接触坩埚壁与底相连接的圆弧部分。经1min45s后，一边继续搅拌，一边将坩埚与搅拌丝逐渐转到垂直位置，约2min时，搅拌结束，亦可用达到同样搅拌效果的机械装置进行搅拌。在搅拌时，应防止煤样外溅。

3.3 搅拌后，将坩埚壁上煤粉轻轻扫下，用搅拌丝轻轻将混合物拨平，沿坩埚壁的层面略低1mm~2mm，以便压块将混合物压紧后，使煤样表面处于同一平面。

3.4 用镊子加压块于坩埚中央，然后将其置于压力器下压30s，加压时防止冲击。

3.5 加压结束后，压块仍留在混合物上，加上坩埚盖。注意从搅拌时开始，带有混合物的坩埚，应轻拿轻放，避免受到撞击与振动。

3.6 将带盖的坩埚放置在坩埚架中，用带手柄的平铲托起坩埚架，放入预先升温到850℃的马弗炉内的恒温区。放入坩埚后的6min 内，炉温应恢复到850℃，以后炉温应保持在850±10℃。从放入坩埚开始计时，焦化15min，之后，将坩埚从马弗炉中取出，放置冷却到室温。若不立即进行转鼓试验，则将坩埚放入干燥器中。马弗炉温度测量点，应在两行坩埚中央。

3.7 从冷却后的坩埚中取出压块。当压块上附有焦屑时，应刷入坩埚内。称量焦渣总重，然后将其放入转鼓内，进行第一次转鼓试验，转鼓试验后的焦块用1mm圆孔筛进行筛分，再称量筛上部分重量，然后，将其放入转鼓进行第二次转鼓试验，重复筛分、称重操作。每次转鼓试验5min 即250r。重量都称准到0.01g。

4. 结果计算

粘结指数(G)按式(1)计算：

式中：m——焦化处理后焦渣总重，g；

m1——第一次转鼓试验后，筛上部分的重量，g;

m2——第二次转鼓试验后，筛上部分的重量，g。

计算结果取到小数第一位。

5. 补充试验

当测得的G<18时，需重做试验。此时，试验煤样和无烟煤的比例改为3∶3。即3g试验煤样与3g专用无烟煤。其余试验步骤均和第3 章相同，结果按式(2)计算：

式中符号意义均与式(1)相同。

6. 允许误差及结果报告

每一试验煤样应分别进行二次重复试验。G 值大于等于18 时，同一化验室两次平行测定值之差不得超过3，不同化验室间报告值之差不得超过4。G小于18时，同一化验室两次平行测定值之差不得超过1，不同化验室的报告值之差不得超过2。以平行试验结果的算术平均值作为最终结果。报告结果取整数。

粘结指数测定结果的精密度见表1。

表1 粘结指数测定的重复性和再现性

| 粘结指数（G值） | 重复性（G值） | 再现性（G值） |
| --- | --- | --- |
| ≥18 | ≤3 | ≤4 |
| ＜18 | ≤1 | ≤2 |

以重复试验结果的算术平均值作为最终结果。报告结果取整数。

附录A

粘结指数专用无烟煤采样、制样方法

(补充件)

A.1 采集原料煤

A.1.1 原料煤采自汝箕沟煤矿西沟平峒巷口至101大巷016号测点一段内下邦煤柱，开采二1层煤下分层(即二棚矸以下至煤层底板)，全厚约2m。

A.1.2 采煤地点应避开断层、褶皱等构造复杂地带，采前把煤层表面氧化部分剔去。

A.1.3 在同一地带采集棚矸上、下两个分层的煤，每次采煤必须根据上、下两个分层煤的自然厚度比例，搭配组成。

A.1.4 在采运时要防止灰土、油脂、化学物品、脏水等污染。

A.2 制作专用煤

A.2.1 先检查上、下两个分层的煤是否按规定比例搭配，然后掺匀。

A.2.2 将原料煤中的矸石、块煤中间的夹石与脏杂物、裂隙中夹白脉的煤剔出拣净，无法手选的末煤应舍弃。

A.2.3 水分超过0.8%的原料煤应先用红外灯烘烤，然后用规定的电碾破碎。

A.2.4 专用无烟煤筛分需用统一的筛网，及时检查筛网完好程度，刷洗筛网，减少筛孔堵塞物，更换已松动的筛网。

A.3 定期检验项目

A.3.1 井下原煤采集层位是否正确，上、下两个分层的煤是否按比例搭配装包。

A.3.2 专用无烟煤的水分、灰分与挥发分。

A.3.3 粒度组成及颗粒形状，煤中是否有杂质。

A.3.4 筛下物含量。

A.3.5 对生产的专用无烟煤用烟煤G 值与基准煤样对比鉴定。

A.3.6 商品专用无烟煤必须附有包装标志，注明灰分、挥发分及筛下率限额值，并附有产品批号及合格证。

附录B

粘结指数专用无烟煤质量鉴定细则

(补充件)

B.1 基准样

每三年更换一次。

B.1.1 制备方法：按附录A 的规定，采制四个样品，每一样品量4 kg，均匀分为两份，一份送检验，一份由制样单位保存。

B.1.2 测定内容：

B.1.2.1 烟煤的粘结指数G值。

B.1.2.2 水分、灰分、挥发分，要求：Ag＜4%；Vr＜7.5%。

B.1.2.3 粒度为0.1~0.2mm，其中小于0.1mm的筛下率不大于7%。

B.1.2.4 颗粒形状图片。

B.1.3 测试方案：每一样品对8个烟煤测粘结指数G值(G值范围由20~90，间隔大致为10)，每一煤样重复测定6次。对结果作平均值的重复比较统计，用S法及T法作检验，无显著差异。

B.1.4 选定新基准样：新基准样所测得的G平均值应与原基准样所测得的G值作对比，四个样品中至少要有两个符合要求，否则作废。混合合格的样品作为新的基准样。若第一次更换时取值略低于原基准样的G平均值，则第二次更换时，G值应略高于对比的基准样，防止逐次降低或增高。

B.1.5 基准样的保存：将基准样均匀分成若干份，每份约200g，存放于干燥、阴暗处，或充氮保存。

B.2 出厂产品样

每200kg 左右作为一鉴定单元。

B.2.1 取样方法：每2kg左右专用无烟煤作为一份，用取样长勺，参照GB 475—83《商品煤样采取方法》，按5点取样，对该份样品采集送检子样，约150g(大约占总重的8%)。将每100份送检子样混合均匀后，缩分到1kg左右，作为送检样。

B.2.2 测定内容：

B.2.2.1 烟煤的粘结指数G值；

B.2.2.2 水分、灰分及挥发分，要求：　Ag＜4%；　Vr＜7.5%。

B.2.2.3 粒度为0.1~0.2mm，其中小于0.1mm 的筛下率不大于7%。

B.2.3 测试方案：每一送检样对4个烟煤测粘结指数Ｇ值(Ｇ值约为20，40，60，80)，对每一烟煤重复测定6次。结果用T检验法统计计算。生产样与基准样对4个烟煤的G平均值，允许差可定为2.5~3S(S系综合标准差)。

B.2.4 送检样的保存：经常保存于干燥、阴暗处或充氮保存。保存期为一年(以发出合格证之日起计算)。